### 最小二乘法计算方案及系数说明

### （软件开发时需要根据实际情况进行调整）

结合压力开关自动化标定场景，最小二乘法核心用于压力参数（自变量x）与开关动作信号/输出参数（因变量y）的线性拟合，其中x为高精度压力表实测压力（单位：MPa），y为对应采集的压力开关输出参数（如电压V、电流mA）或动作信号量化值（通=1、断=0，量化后拟合），拟合目标是得到线性方程y = ax + b，通过该方程优化压力开关动作点、回差值，确保拟合结果与实际标定需求一致。

#### 1、核心假设与拟合前提

1）  假设：压力开关的压力（x）与开关输出参数/动作信号（y）呈线性关联（贴合绝大多数电子式、机械式压力开关的特性，非线性场景可通过分段拟合优化，仍基于本计算逻辑）；

2） 前提：拟合数据为数据处理后剔除异常值的有效数据，即xᵢ（第i组实测压力）、yᵢ（第i组对应输出/动作信号），共n组有效数据（n≥5，确保拟合精度，由采集时长、频率决定）；

3） 目标：求解系数a（斜率）、b（截距），使拟合值ŷᵢ = axᵢ + b 与实测值yᵢ的残差平方和最小，即minΣ(yᵢ - ŷᵢ)²，贴合全文拟合优度R²≥0.99的要求。/2、系数a、b计算方案（推导+最终公式）

基于残差平方和最小化原则，通过求导令偏导数为0，推导得到系数a、b的唯一解，计算过程如下（结合压力开关实测数据场景，简化冗余推导，保留核心公式及步骤）：

- 定义残差平方和：S = Σ(yᵢ - axᵢ - b)² （i从1到n，Σ表示求和）；

2）对S分别求a、b的偏导数，并令偏导数等于0，得到方程组：
∂S/∂b = -2Σ(yᵢ - axᵢ - b) = 0 → Σyᵢ = aΣxᵢ + nb （方程1）；

3）∂S/∂a = -2Σxᵢ(yᵢ - axᵢ - b) = 0 → Σxᵢyᵢ = aΣxᵢ² + bΣxᵢ （方程2）；

4）联立方程组，求解系数a、b（最终可直接用于工程计算，适配上位机软件编程实现）：
                  a=n∑xiyi-∑xi∑yin∑xi2-∑xi2b=∑yi-a∑xin

#### 3、系数含义及压力开关场景适配说明

结合压力开关标定核心需求，系数a、b的物理意义及适配场景明确，确保计算结果可直接用于参数优化，具体如下：

1）系数a（斜率）：表示“压力变化对开关输出参数/动作信号的影响程度”，单位随拟合变量变化（如x=MPa、y=V时，a的单位为V/MPa）；
                  适配场景：a值越大，说明压力微小变化会导致开关输出信号大幅波动，拟合时需重点关注压力步长与采集频率的匹配（如a值较大时，可适当减小压力步长，避免遗漏开关动作点）；

2）关联优化：a值计算精度直接影响压力开关动作点拟合精度，若a值偏差过大，会导致拟合曲线偏移，进而影响动作点、回差值的优化结果，需通过滤波处理提升原始数据精度，确保a值准确。

3）系数b（截距）：表示“压力为0时，开关输出参数的基准值/动作信号的初始值”，单位与y一致（如y=V时，b的单位为V）；
                  适配场景：b值对应压力开关的零位偏差，拟合后可结合产品SPEC要求，调整b值修正零位误差，确保压力为0时，开关输出信号符合出厂标准；

4）异常判断：若b值超出开关零位偏差允许范围，说明压力开关初始状态异常（如零漂过大），上位机可自动提示异常，终止拟合流程，便于人工排查。

#### 4、计算实施注意点

1）  数据要求：用于计算的x（实测压力）、y（开关输出/动作信号）必须是数据处理后剔除异常值的有效数据，n≥5（建议n≥10，提升系数计算精度），避免无效数据导致a、b偏差；

2） 编程适配：上位机软件可直接嵌入上述a、b计算公式，自动化完成系数计算（无需人工干预），同步计算拟合优度R²，判断拟合是否合格（R²≥0.99）；

3） 误差控制：计算过程中保留6位小数，避免四舍五入误差，拟合曲线y=ax+b需与原始有效数据对比，偏差超出允许范围（±0.5%FS）时，自动重新计算（与方案中“重新拟合”逻辑一致）；

4） 非线性适配：若压力开关为非线性特性（部分机械式压力开关），可采用分段最小二乘法计算（即每个压力分段分别计算a、b系数），拟合多段曲线，确保全量程拟合精度符合要求。