压力开关产品自动化标定与测试方案

一、概述

1.1 目的

针对压力开关产品，实现压力源参数的自动设置、试验温度的自动控制、万用表（输出电压/电流）与压力测量仪表（实际压力）的数据自动采集与存储，对采集到数据文件进行处理、数据拟合及拟合后的参数下发，替代人工操作，提升压力开关标定与测试的效率、准确性和重复性，规避人工调节压力、手动记录数据的误差，确保测试数据的真实性、规范性，适配各类压力开关的压力控制、多轮动作参数校验的自动化标定场景。

1.2 适用范围

本方案适用于基于压力控制器、万用表、压力测量仪表、高低温试验箱组成的自动化测试系统，针对压力开关的动作点、输出特性等核心指标，开展压力控制、数据采集-处理-拟合-参数下发的标定与测试工作，可根据不同量程、不同类型的压力开关（如表压、绝压型）调整参数配置，无需大幅修改流程逻辑。

1.3 参考文档

1）  相关设备说明书（压力控制器、万用表、高低温试验箱等）；

2） GB/T 15478-2009《压力传感器性能试验方法》、JB/T 10308.3-2002《压力控制器 第3部分：压力开关》；

3） 压力开关产品技术规格书（SPEC）；

1.4 核心目标

1）  自动化完成参数配置和精准控制压力源、多设备（万用表、力控制器）数据同步采集，无需人工干预；

2） 实现压力精准控制，支持压力控制范围、压力步长灵活配置，适配压力开关不同量程的标定需求；

3） 自动完成压力数据、开关动作信号、输出参数的数据处理、曲线拟合，优化压力开关动作点、回差值等标定参数并自动下发至控制器，形成闭环测试；

4） 记录压力开关标定全流程数据，生成测试报表，便于追溯和异常排查，满足量产检测、出厂标定需求。

5） 自动完成试验温度的精准控制；

二、测试系统组成

2.1 硬件组成

1）  压力控制器：可接收控制指令，实现压力的精准调节（精度≥±0.02%FS），覆盖压力开关的量程范围（如-0.1~1）5MPa），支持表压、绝压调节，用于模拟工作压力环境。支持数据自动采集，可通过通信接口将当前管路中的实际压力数据上传，作为压力开关标定的基准；

2） 万用表：支持自动量程、数据自动采集，可通过通信接口将输出电压、电流数据上传至上位机；

3） 电气切换矩阵：控制测试不同的压力开关；

4） 测试工装：专用夹具固定压力开关，确保压力接口密封良好，避免压力泄漏，同时引出开关输出端子，便于万用表采集信号；

5) 高低温试验箱：控制测试设备的环境温度；

气路工装环境

电气连接环境及通信要求

开关量与模拟量测量环境

DUT A_1开始测试时，对应的开关量、模拟量通道闭合，开始DUT A_1设备的标定与测试,（每组设备需要切换矩阵5个，1组控制供电、1组控制模拟量测量、2组控制开关量测量、1个控制串口通信）

2.2 软件模块组成

1）  参数配置模块：用于设置压力开关标定所需各类参数（等待时间、采集频率、采集时长、压力控制范围、压力步长等），支持参数导入和按不同设备型号（料号））选择参数，适配不同型号压力开关；

2） 压力控制模块：发送指令至压力控制器，驱动实现压力调节，接收压力控制器的实时测量数据；

3） 数据采集模块：同步采集万用表、压力测量仪表数据，控制采集频率、采集时长等；

4） 高低温试验箱控制模块：发送指令至温箱，控制环境温度；

5） 切换矩阵控制模块：发送指令至切换矩阵，控制待测压力开关连接万用表及供电，以测量模拟量输出和开关信号输出；

6） 数据处理模块：对采集到的原始数据进行有效值分析、平均值计算、精度误差计算、以及根据设定的允许的精度误差范围、开关点数和开关响应时间参数给出测试结果，重点计算压力开关的开关点正确性、输出精度偏差，剔除异常数据；

7） 数据拟合模块：基于处理后的数据，采用最小二乘法（拟合算法最终由陈老师来确定），拟合出压力与压力开关输出参数的关联曲线，计算出标定参数；

通常测试以下温度压力点：

| 温度点 | 0%FS | 20%FS | 40%FS | 50%FS | 60%FS | 80%FS | 100%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| -55℃ |  |  |  |  |  |  |  |

8） 参数下发模块：将拟合优化后的标定参数（标定参数具体内容由陈老师和刘波沟确定）自动下发至待测设备，完成自动化标定；

9） 日志与报表模块：记录压力开关标定全流程数据、异常信息（如压力泄漏、异常），生成测试报告，支持自动生成excel格式的测试数据记录和word格式的测试报告，标注标定参数、实测误差范围，支持自动将测试数据记录和测试报告自动归档。

数据记录模版供参考

| 通道号 | 物料编号 | 产品序列号 | 温度点 | 压力点 | 标准值_模拟输出 | 实测值_模拟输出 | 误差_模拟输出 | 标准值_开关输出 | 实测值_开关输出 | 误差_开关输出 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 需要记录标定前的数据和标定后的验证数据

- 下发的标定系数

- 计算后的数据，如重复性、迟滞性、线性度等都需要记录输出

三、自动化标定与测试流程

本方案严格遵循指定闭环流程，结合压力开关标定与测试的核心需求，每一步都实现自动化执行，无人工干预，流程顺序：参数配置/导入→读取配置→试验温度设定→ 压力控制 → 数据采集 → 数据处理 → 数据拟合 → 参数下发 → 压力控制 → 数据采集 → 数据处理，形成“标定-验证”闭环。

3.1 流程图

1）  标定与测试流程

2） 测试流程

3、数据采集子流程

注：流程图中“数据拟合”节点固定采用最小二乘法。

3.2 流程介绍

3.2.1参数配置（自动化初始化）

上位机软件通过参数配置模块，完成标定与测试全流程所需参数的设置（支持配置文件导入或根据产品信息选择配置参数，适配不同型号压力开关），参数配置完成后，自动同步至压力控制器、万用表、高低温试验箱。

核心动作：

1）上位机自动校验参数合法性，校验通过后，将参数通过通信模块下发至各关联设备，设备接收后反馈确认信号，上位机确认所有设备参数配置完成，进入下一步；

2）校验失败则提示异常（如“压力范围超出量程”），终止流程并记录日志。

3.2.2 压力控制

上位机发送控制指令至压力控制器，根据配置压力控制范围和压力步长，自动执行压力输出控制，模拟实际工作压力环境，实现自动化压力调节。

核心动作：

1）压力控制器按照配置的目标压力序列从起始压力逐步调节至完成所有目标压力值的控制，每调整一个压力，自动停留“等待时间”，确保压力稳定；若压力超出预设范围、压力源调节异常或压力泄漏过大，控制器自动报警，上位机记录异常并终止流程。

3.2.3 数据采集

压力稳定后，上位机发送采集指令，同步采集三类核心数据：万用表采集压力开关的输出电压/电流参数、万用采集压力开关的开关量输出、压力测量仪表采集际压力数据，采集过程自动化完成，无需人工操作。

核心动作：

1）  采集频率由参数配置指定（默认500mS），采集时长按配置执行；

2） 每采集一组数据，自动关联采集时间、当前万用表数值、当前压力测量仪表数值，同步上传至上位机，上位机实时存储数据，生成原始数据日志和csv文件；

3） 采集完成后，采集卡反馈“采集结束”信号，进入数据处理环节；若采集中断、数据丢失、未捕捉到开关动作信号，上位机提示异常，可选择重试采集或终止流程。

3.2.4数据处理

上位机数据处理模块对接收到的原始采集数据，自动进行平均值计算、误差计算、有效值分析，重点处理压力开关的开关输出偏差等核心参数，提取有效数据用于后续拟合。

核心动作：

1）  平均值计算：将采集到的数据求平均值；

2） 核心参数计算：根据采集到的开关动作信号，确定压力开关的动作点（触发动作时的实际压力）、回差值（动作触发与复位时的压力差值），对比压力表实测压力与控制器设定压力的误差，计算开关输出参数与SPEC值的偏差；

3） 数据整理：将处理后的有效数据按压力分段分类，生成数据表格，标注各分段的压力均值、开关输出偏差范围；

4） 处理完成后，若有效数据量不足或未捕捉到有效开关动作信号，提示异常，终止流程；若数据正常，进入数据拟合环节。

3.2.5数据拟合

基于第一次数据处理后的有效数据，上位机数据拟合模块采用最小二乘法进行拟合，拟合出“设定压力-实际压力-开关输出参数”的关联曲线，重点优化压力开关的动作点、回差值等标定参数，确保与产品SPEC值一致。

核心动作：

1）  拟合过程自动化，无需人工干预，拟合完成后，自动计算拟合优度（R²），R²≥0.99视为拟合合格，确保拟合参数准确，重点保障动作点压力的拟合精度；

2） 若拟合优度不达标、动作点偏差超出允许范围，自动重新处理数据、重新拟合，最多重试3次，仍不达标则提示异常，终止流程；

3） 拟合合格后，生成拟合曲线、拟合方程，优化后的压力开关标定参数自动存储，进入参数下发环节。

3.2.6参数下发

上位机将数据拟合后优化的标定参数，通过通信模块自动下发至压力开关，压力开关接收参数后，自动更新内部参数系数，完成压力开关的自动化标定。

核心动作：

1）  参数下发前，上位机自动校验优化参数的合法性；

2） 参数下发过程中，实时反馈下发进度，下发完成后，验证标定参数是否生效，并向上位机反馈“参数更新成功”信号；

3） 若参数下发失败、控制器未反馈确认信号，上位机自动重试下发（最多3次），仍失败则记录异常，终止流程。

3.2.7 数据采集

第二次压力控制的每个压力稳定后，上位机发送采集指令，同步采集三类核心数据：万用表采集的输出电压/电流参数、万用表采集的开关量输出、压力测量仪表采集际压力数据，采集过程自动化完成，无需人工操作。确保两次采集条件统一，用于对比验证标定效果。

核心动作：

- 与第一次采集逻辑一致，重点确保采集时序、采集参数、数据存储格式与第一次一致；

- 采集完成后，自动上传数据至上位机，存储为“验证数据”。

3.1）8 数据处理

采用与第一次数据处理完全相同的算法、参数，对第二次采集的数据进行平均值计算、误差计算、有效值分析，重点重新计算压力开关的动作点、回差值、开关输出偏差，处理完成后，生成验证数据表格。

核心动作：

1）  对比两次数据的压力误差、开关输出偏差，判断优化后标定参数的准确性；

2） 自动生成数据对比报告，标注两次数据的差异、拟合参数的优化效果，重点说明压力开关动作点的重复性；

3.3 流程闭环说明

本次流程形成“参数配置-压力控制-数据采集-数据处理-数据拟合-参数下发-再压力控制-再采集-再处理”的闭环，核心目的是通过两次压力控制、数据采集与处理的对比，验证压力开关标定参数优化后的准确性，确保压力开关动作点、回差值等核心指标符合产品SPEC要求；全流程自动化执行，仅在出现压力泄漏、开关动作异常等情况时提示人工干预，流程执行时长可通过参数配置灵活调整。

四、参数配置

本方案所需参数均支持上位机自动化配置、保存、调用，参数配置后自动同步至各关联设备，核心参数分为“基础参数”“压力控制参数”“采集参数”“切换矩阵控制”四类，均贴合压力开关标定与测试需求，具体如下：

4.1 基础参数

| 参数名称 | 参数定义 | 配置范围 | 默认值 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切换矩阵1通道编号 | 默认关闭，连通后待测设备上电 | 1-64 | 1 | 同时间点内只能开启一个通道 |
| 切换矩阵2通道编号 | 默认关闭，连通后待测设备模拟输出与万用表连通 | 1-64 | 1 | 同时间点内只能开启一个通道 |
| 切换矩阵3通道编号 | 默认关闭，连通后待测设备开关输出1与万用表连通 | 1-64 | 1 | 同时间点内只能开启一个通道 |
| 切换矩阵4通道编号 | 默认关闭，连通后待测设备开关输出2与万用表连通 | 1-64 | 1 | 同时间点内只能开启一个通道 |
| 切换矩阵5通道编号 | 默认关闭，连通后待测设备串口与上位机连通 | 1-64 | 1 | 同时间点内只能开启一个通道 |
| 等待时间 | 压力控制器设置目标值后，等待压力稳定的时间，数据采集前的等待时间 | 0-180s | 3s | 自动化生效，每个压力步长、分段切换后均自动停留，避免因压力未稳定导致采集无效动作信号 |
| 拟合精度要求 | 数据拟合的优度标准（R²），重点保障压力与开关动作点的拟合精度 | 0.95~1）0 | 0.99 | 拟合优度低于该值，自动重新拟合，确保压力开关动作点标定精准，至少保留小数点后6位小数 |
| 允许误差范围 | 两次数据处理后的压力偏差、开关动作点偏差、回差值偏差的允许值 | ±0.1%~±1）0%FS | ±0.5%FS（研发阶段要求不超过SPEC要求，小批量、量产阶段要求不超过SPEC要求，且更加严格，如SPEC要求0.5，但实测值要求0.25） | 基于压力开关SPEC设定，用于判断标定是否合格，超出该范围则标定失败 |

4.2 压力控制参数

支持压力控制范围和压力步长配置，适配压力开关的量程特点，控制器驱动压力控制器按顺序自动执行压力调节，具体配置如下：

| 压力控制范围_下限 | 压力控制范围_上限 | 压力步长（%FS）） | 单位 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | 10 | MPa | 精密压力源从起始压力开始，每步增加/减少0.01MPa，停留等待时间后，监测压力开关动作，采集数据 |

备注：压力控制范围、步长可根据具体压力开关型号灵活调整。

4.3 采集参数

| 参数名称 | 参数定义 | 配置范围 | 默认值 | 配置说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集时长 | 每个压力稳定后，数据采集的持续时间 | 1~180s | 15s | 用户指定参数，采集时长需满足捕捉压力开关动作信号的需求 |
| 采集频率 | 两次采集的间隔时间 | 10~30000ms | 500ms | 频率过高会增加数据量，过低会遗漏压力开关动作点 |
| 无效数据阈值 | 判断采集数据是否有效的阈值 | 根据压力开关、压力表量程配置 | 压力表：0~1）5MPa；万用表：0~24V；开关动作信号：0/1（通/断） | 自动过滤超出阈值的数据（如压力泄漏导致的超量程压力、开关输出异常），避免影响处理和拟合结果 |

五、实现注意点

本方案的核心是实现压力开关“自动化、高精度、高稳定性”标定与测试，结合压力开关的压力控制、动作检测特性，重点注意以下事项，避免出现压力泄漏、动作点捕捉不准、数据偏差等问题，确保方案可落地执行，贴合量产测试需求。

5.1 压力控制器自动设置注意点

1）  通信协议匹配：上位机与压力控制器必须采用相同的通信协议（如Modbus-RTU），确保压力控制指令、参数下发、数据上传无误；配置前，需确认各设备的通信地址，避免与其他设备冲突，重点保障压力调节指令的实时性。

2） 参数合法性校验：上位机需增加参数校验逻辑，禁止超出压力开关量程、压力步长大于压力范围、压力范围超出待测设备量程等非法配置，避免压力控制器无法调节至设定压力，或损坏压力开关，导致流程中断。

3） 参数下发确认：参数下发后，必须等待压力控制器反馈“确认成功”信号，方可进入压力控制环节；若未收到反馈，自动重试下发（最多3次），仍失败则记录异常，提示人工检查通信状态、压力源工作状态。

4） 压力泄漏监测：参数设置时，需增加压力泄漏阈值，压力稳定后，若压力偏差超出泄漏阈值，判定为压力泄漏，自动报警并终止流程，避免因泄漏导致标定参数不准确。

5.2 万用表、压力测量仪表及压力开关信号自动采集注意点

1）  设备校准：测试前，必须对万用表、压力测量仪表等进行校准，确保采集数据的准确性，避免设备自身误差导致压力开关动作点、回差值标定偏差；校准数据需记录存档，便于追溯，贴合压力开关出厂检测要求。

2） 同步采集：万用表、压力测量仪表、压力开关等信号必须同步采集，采集时序误差≤10ms，避免因采集时序差异，导致压力值与开关动作信号、输出参数关联错误。

3） 动作点捕捉：采集过程中，需重点捕捉压力开关的动作触发点和复位点，设置动作信号触发阈值，避免因信号干扰导致误判；自动过滤无效数据（如压力突变、开关输出信号抖动、采集中断），无效数据量不得超过采集总量的10%，否则视为采集失败，需重新采集。

4） 通信稳定性：确保万用表、压力测量仪表、高低温试验箱、压力开关与上位机的通信稳定，避免通信中断、数据丢失。

5） 采集参数一致性：第一次采集与第二次采集的参数（采集时长、采集频率、等待时间）必须完全一致，确保两次采集条件统一，重点保障压力开关动作点的重复性对比，避免参数差异导致的验证结果偏差。

6） 工装密封：压力开关测试工装的压力接口需密封良好，测试前需进行密封性检查，避免压力泄漏导致压力数据异常，影响动作点标定精度；密封检查不合格，禁止启动自动化流程。

5.3 数据处理与拟合注意点

1）  处理算法一致性：两次数据处理必须采用相同的滤波、去噪、误差计算算法，重点确保压力开关动作点、回差值的计算逻辑一致，避免算法差异导致的对比偏差。

2） 拟合算法要求：根据压力开关的特性（线性/非线性动作特性），统一采用最小二乘法进行拟合，拟合优度R²≥0.99，确保压力与开关动作点的拟合精度；若拟合优度不达标、动作点偏差超出允许范围，需调整滤波参数、延长采集时长，重新处理数据后再拟合。

3） 异常数据剔除：数据处理时，需剔除异常数据（如粗大误差、压力泄漏导致的异常压力值、开关信号抖动），但不可过度剔除有效数据，避免影响拟合结果的真实性；异常数据的判断需明确阈值（如3倍标准差法），不可人工干预剔除，确保数据客观性。

4） 核心参数校验：拟合优化后的压力开关标定参数（动作点、回差值），需先进行合法性校验（不超出压力开关SPEC量程、回差值符合产品要求），校验通过后再下发至控制器，避免非法参数导致压力开关动作异常。

5） 偏差计算：重点计算压力开关动作点实测值与SPEC值的偏差、两次采集的动作点偏差，确保偏差在允许范围内，贴合压力开关出厂标定的精度要求。

5.4 流程执行注意点

1）  异常处理机制：全流程需设置完善的异常处理机制，针对参数配置错误、通信中断、压力泄漏、采集失败、拟合不合格、标定不合格、压力开关动作异常等情况，自动记录异常信息（时间、异常类型、设备状态、当前压力值），并提示人工干预，避免流程无序中断，便于后续异常排查。

2） 日志记录：全流程需自动记录日志，包括参数配置信息、压力控制指令、采集数据（压力值、开关输出、动作信号）、处理结果、拟合曲线、异常信息、标定结果等，日志可导出、打印，便于追溯和压力开关出厂检测归档。

3） 流程闭环：严格遵循指定流程顺序，不可跳过任何步骤；第一次压力控制-采集-处理-拟合-下发完成后，必须执行第二次压力控制-采集-处理，完成验证闭环，确保压力开关标定参数的重复性和准确性，满足量产检测需求。

5.5 安全与量产适配注意点

1）  设备与产品安全：精密压力源输出压力时，需设置上限保护（不超过压力开关最大耐压的1）5倍），避免压力过高损坏压力开关；测试过程中，若出现压力异常、压力泄漏，自动切断压力源输出，报警提示，保护设备和压力开关。

2） 操作安全：测试前，需检查各设备连接是否牢固（信号线、电源线、压力管路），测试工装夹具是否夹紧压力开关，避免连接松动、压力泄漏导致设备故障或人员安全隐患；测试过程中，禁止人工触碰压力接口、开关输出端子、压力开关工装。

3） 测试线材要耐高温，避免经常性更换线材，测试接头最好是镀金保持更多次插拔性能没有变化，减少接插件频繁接插影响。

六、异常处理机制

| 异常类型 | 异常原因（压力开关专用） | 自动处理措施 | 人工干预建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数配置错误 | 压力范围超出量程、步长不合理、通信参数不匹配、泄漏阈值设置错误 | 自动校验，提示错误信息，终止流程，记录日志 | 重新配置参数，确保符合压力开关、压力源量程要求 |
| 通信中断 | 设备连接松动、电磁干扰、通信模块故障、压力源通信异常 | 自动重试通信（最多3次），失败则终止流程，记录异常 | 检查设备连接、排查电磁干扰、重启通信 |